## SNM-2故障表
《 ＳＮＭ－Ⅱ 故障発見 一覧表 》 | [5 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 1/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 噴射ガンからガスが出ない。 | 噴射ガン | １－ | ０ | 電源が入っていない。電源を入れずに使用すると加温器が凍ってガスが出ません。 | 電源を確認します。コンセントが差し込まれている事、電源スイッチが入っている事を確認します。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | １－ | 1 | ボンベの元コックを開いていない。又は炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。 ガス残量はボンベを体重計に乗せて計ります。 | － |  |  | ガス切れ
ガス残量 ＝ 計った重量 － ボンベの重量 (例えば W１５．０とボンベに刻印されています)
|  |  | １－ | 2 | ホ－スが途中で、折れ曲がった状態で収納されている。 | ホ－スを全部引き出して試して下さい。 | － |  |  | ホース曲り
|  |  | １－ | 3 | 加温器内調整弁の故障か、異物が入り詰まってガスが出ないと思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| ガスの出が弱い、または強すぎる。 | 噴射ガン | １－ | 4 | 圧力計が０．５ＭＰａでなければ、加温器の圧力調整が正常でない。（０．４５～０．５５は正常） | 圧力計の指針を確認しながら、圧力が０．５ＭＰａになるよう調整します。 | 圧力調整 | G－ | 1 | 加温器
| 噴射していると圧力が下がってくる。 | 噴射ガン | １－ | 5 | 炭酸ガスボンベのガス残量がほとんど無い。 （又は、サイホン式ボンベを使っていない） | ガスボンベの残量が僅かです。ボンベを取り替えて下さい。 | － |  |  | ガス切れ
| ガスは出るが薬液がでない。 | 噴射ガン | １－ | 6 | 使用後にガンの空吹きをしないと、使用薬剤によっては凝固し薬液が出なくなる事があります。 | 別紙のようにして掃除をして下さい。 | ガン分解ガン組立 | Ｄ－Ｄ－ | １ ２ | 噴射ガン
|  |  | １－ | 7 | 引き金をゆるく引いてませんか。ぐっと一杯引いて下さい。 | 二段式になっていますので一杯引いて下さい。 | － |  |  | 操作ミス
[6 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 2/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| ガンのストッパ－がきかない。 | 噴射ガン | １－ | 8 | 止めネジがない。又はネジが折れている。 | ネジが無いのであれば、部品として送ります。破損の場合は修理となりますので、ガンを送って下さい。 | － |  |  | 噴射ガン
| 加温器からシューと音がする。 | 加温器 | ２－ | 1 | 加温器よりガスが漏れていると思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 噴射しているとガスボンベのガスの出口付近に白く霜が付いてくる。 | 加温器 | ２－ | 2 | 電源が入っていない。又は加温器の温度が上がっていないと思われる。 | 電源を入れた後、２分間待って、加温器を加熱してから、使用して下さい。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ２－ | 3 | 加温器を加温しても霜が付く場合は電気系統の故障と思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 電気スイッチを入れても電源ランプが点かない。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | 1 | コンセントに電気が来ていますか。 | コンセントの電源を確かめて下さい。 | － |  |  | 電源断
|  |  | ３－ | 2 | 電気系統を点検して下さい。 | 別紙の手順で確かめ、故障の場合は本機をメ－カ－迄送って下さい。 | 電気確認 | Ｆ－ | １ | 電線断線
| 電線を引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | ３ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | コードリールの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｂ－Ｂ－ | １ ２ | コ－ドリ－ル
| ホ－スを引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ﾎ-ｽﾘ-ﾙ | ４－ | １ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | ホースリールの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｃ－Ｃ－ | １ ２ | ホ－スリ－ル
[6 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 3/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 使用していないのに圧力計の針が０の位置に戻らない。 | 圧力計 | ５－ | ０ | 使用終了後、ボンベの元コックを閉じていない。または、ホースリール内の残ガスをガス抜きしていない。 | 使用後は、ボンベの元コックを閉じ、ガンの引き金を軽く引いて、ホースリール内の残ガスを抜いて下さい。機器が長持ちします。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ５－ | 1 | 圧力計の故障と思われます。 | 圧力計の交換修理が必要。圧力計を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み圧力計を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ｅ－Ｅ－ | １ ２ | 圧力メ－タ－
| 使用しているのに圧力計の針が０のまま。 | 圧力計 | ５－ | ２ | ボンベの元コックを開いていない。又は炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。 ガス残量はボンベを体重計に乗せて計ります。 | － |  |  | ガス切れ
ガス残量 ＝ 計った重量 － ボンベの重量 (例えば W１５．０とボンベに刻印されています)
|  |  | ５－ | ３ | 加温器の調節弁不良か、異物が入り詰まっているものと思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器

## SNA故障表
《 ＳＮA （病院用） 故障発見 一覧表 》 | [5 empty] | (Ver. 2000. 8. 1)
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 噴射ガンからガスが出ない。 | 噴射ガン | １－ | ０ | 電源が入っていない。電源を入れずに使用すると加温器が凍ってガスが出ません。 | 電源を確認します。コンセントが差し込まれている事、電源スイッチがＯＮになっているか、パイロットランプが点いているか、を確認します。（保温時間２分） | － |  |  | 操作ミス
|  |  | １－ | 1 | ボンベの元コックを開いていない。又は炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。 ガス残量はボンベを体重計に乗せて計ります。 | － |  |  | ガス切れ
ガス残量 ＝ 計った重量 － ボンベの重量 (例えば W１５．０とボンベに刻印されています)
|  |  | １－ | 2 | ホ－スが途中で、折れ曲がった状態で収納されている。 | ホ－スを全部引き出して試して下さい。 | － |  |  | ホース曲り
|  |  | １－ | 3 | 加温器内調整弁の故障か、異物が入り詰まってガスが出ないと思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| ガスの出が弱い、または強すぎる。 | 噴射ガン | １－ | 4 | 圧力計が０．５ＭＰａでなければ、加温器の圧力調整が正常でない。（０．４５～０．５５は正常） | 噴射しながら、圧力計の指針を確認し、圧力が０．５ＭＰａになるよう調整します。 | 圧力調整 | Ｂ－ | 1 | 加温器
| 噴射していると圧力が下がってくる。 | 噴射ガン | １－ | 5 | 炭酸ガスボンベのガス残量がほとんど無い。 （又は、サイホン式ボンベを使っていない） | ガスボンベの残量が僅かです。ボンベを取り替えて下さい。 | － |  |  | ガス切れ
| ガスは出るが薬液がでない。 | 噴射ガン | １－ | 6 | 使用後にガンの空吹きをしないと、使用薬剤によっては凝固し薬液が出なくなる事があります。 | 別紙のようにして掃除をして下さい。 | ガン分解ガン組立 | Ｃ－Ｃ－ | １ ２ | 噴射ガン
|  |  | １－ | 7 | 引き金をゆるく引いてませんか。ぐっと一杯引いて下さい。 | 二段式になっていますので一杯引いて下さい。 | － |  |  | 操作ミス
(Ver. 2000. 8. 1)
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| ガンのストッパ－がきかない。 | 噴射ガン | １－ | 8 | 止めネジがない。又は根本のネジがはずれている。 | ネジが無いのであれば、部品として送ります。破損の場合は修理となりますので、ガンを送って下さい。 | － |  |  | 噴射ガン
| 加温器からシューと音がする。 | 加温器 | ２－ | 1 | 加温器よりガスが漏れていると思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 噴射しているとガスボンベのガスの出口付近に白く霜が付いてくる。 | 加温器 | ２－ | 2 | 電源が入っていない。又は加温器の温度が上がっていないと思われる。 | 電源を入れた後、２分間待って、加温器を加熱してから、使用して下さい。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ２－ | 3 | 加温器を加温しても霜が付く場合は電気系統の故障と思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 電気スイッチを入れても電源ランプが点かない。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | 1 | コンセントに電気が来ていますか。 | コンセントの電源を確かめて下さい。 | － |  |  | 電源断
|  |  | ３－ | 2 | 電気系統を点検して下さい。 | 別紙の手順で確かめ、故障の場合は本機をメ－カ－迄送って下さい。 | 電気確認 | Ｄ－ | １２ | 電線断線
| 電線を引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | ３ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | コードリールのストッパ－ゴムの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｅ－Ｅ－ | １ ２ | コ－ドリ－ル
| ホ－スを引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ﾎ-ｽﾘ-ﾙ | ４－ | １ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | ホースリールのストッパ－ゴムの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｆ－Ｆ－ | １ ２ | ホ－スリ－ル
(Ver. 2000. 8. 1)
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 使用していないのに圧力計の針が０の位置に戻らない。 | 圧力計 | ５－ | ０ | 使用終了後、ボンベの元コックを閉じていない。または、ホースリール内の残ガスをガス抜きしていない。 | 使用後は、ボンベの元コックを閉じ、手動で噴霧するようにし、ガンの引き金を軽く引いて、ホースリール内の残ガスを抜いて下さい。機器が長持ちします。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ５－ | 1 | 圧力計の故障と思われます。 | 圧力計の交換修理が必要。本機をメ－カ－迄送ってください。 |  |  |  | 圧力メ－タ－
| 使用しているのに圧力計の針が０のまま。 | 圧力計 | ５－ | ２ | 圧力計の故障と思われます。 | 圧力計の交換修理が必要。本機をメ－カ－迄送ってください。 | －
| 三脚と回転台を接続しているネジが入り込んで接続が出来ない。 | 三脚 |  |  | 三脚を移動するときに、回転台の部分を持って移動すると三脚と回転台の接続部分が緩みネジが入り込むことがある。 | 三脚の修理が必要、三脚をメ－カ－まで送って下さい。
| 三脚の脚が外れる。 | 三脚 |  |  | 三脚の脚を引き出すときに強く引き出すと、ストッパ－の部品が壊れて外れてしまう。 | 三脚の修理が必要、三脚をメ－カ－まで送って下さい。
| 回転台が回転しない | 回転台 |  |  | 回転台の電源コ－ドに付いている接続コネクタ－の部分で断線していると思われます。 | 回転台の接続コネクタ－の修理が必要、回転台をメ－カ－まで送って下さい。
[5 empty] | 電線の延長コ－ドに付いている接続コネクタ－部分で断線していると思われます。 | 電線の延長コ－ド、接続コネクタ－の修理が必要、メ－カ－まで送って下さい。
| 回転台が回転しない |  |  |  | ボトル受けを手で動かす、等の事をすると回転台内部の締め付けネジが緩み回転台が空回りする。 | 回転台の修理が必要、メ－カ－まで送って下さい。
| 回転台が反転しない |  |  |  | 回転台の反転レバ－取れて無くなっていると思われます。 | 回転台の修理が必要、メ－カ－まで送って下さい。
| 回転台からガス漏れがする。 |  |  |  | カプラ－が緩みガスが漏れていると思われます。 | 回転台の修理が必要、メ－カ－まで送って下さい。
| 本機を使用中に高圧ホ－スの根本が膨らんでくる。 | 高圧ホ－ス |  |  | 危険ですので直ちに本機の使用を中止してください。高圧ホ－ス内に亀裂が入り膨らんできている。 | 高圧ホ－スの交換が必要。高圧ホ－スを送りますので取り換えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｉ－ Ｉ－ | １２ | 高圧ホ－ス
| ガスがあるのにガスが出ない、圧力メ－タ－も上がらない | 電磁弁 |  |  | 電磁弁への電気が通じていない。 | 電磁弁の赤い電線を上にたどっていけば樹脂の差込プラグがあります、抜けていないか確認して下さい。 | 確認 | Ｇ－ | １
[5 empty] | 電磁弁の弁が閉まった状態でガスが通じない。 | 電磁弁の交換が必要。電磁弁を送りますので交換して下さい。 | 取外し 取付け | Ｈ－Ｈ－ | １２ | 電磁弁
| 自動噴霧で時間が過ぎても噴射が止まらない。 |  |  |  | 電磁弁の弁が閉まっているが、弁に亀裂が入ったり、摩耗するとガスが止まらなくなる。 | 電磁弁の交換が必要。電磁弁を送りますので交換して下さい。 | 取外し 取付け | Ｈ－Ｈ－ | １２ | 電磁弁
| 手動では噴霧出来るが、自動で噴霧出来ない。 |  |  |  | 手動、自動切り替えスイッチの制御盤内での電線が断線していると思われます。 | 本機をメ－カ－まで送って下さい、修理し送り返します。

## SNO-2故障表
《 ＳＮO－Ⅱ 故障発見 一覧表 》 | [5 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 1/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 噴射ガンからガスが出ない。 | 噴射ガン | １－ | ０ | 電源が入っていない。電源を入れずに使用すると加温器が凍ってガスが出ません。 | 電源を確認します。コンセントが差し込まれている事、電源スイッチが入っている事を確認します。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | １－ | 1 | ボンベの元コックを開いていない。又は炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。 ガス残量はボンベを体重計に乗せて計ります。 | － |  |  | ガス切れ
ガス残量 ＝ 計った重量 － ボンベの重量 (例えば W１５．０とボンベに刻印されています)
|  |  | １－ | 2 | ホ－スが途中で、折れ曲がった状態で収納されている。 | ホ－スを全部引き出して試して下さい。 | － |  |  | ホース曲り
|  |  | １－ | 3 | 加温器内調整弁の故障か、異物が入り詰まってガスが出ないと思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| ガスの出が弱い、または強すぎる。 | 噴射ガン | １－ | 4 | 圧力計が０．５ＭＰａでなければ、加温器の圧力調整が正常でない。（０．４５～０．５５は正常） | 圧力計の指針を確認しながら、圧力が０．５ＭＰａになるよう調整します。 | 圧力調整 | G－ | 1 | 加温器
| 噴射していると圧力が下がってくる。 | 噴射ガン | １－ | 5 | 炭酸ガスボンベのガス残量がほとんど無い。 （又は、サイホン式ボンベを使っていない） | ガスボンベの残量が僅かです。ボンベを取り替えて下さい。 | － |  |  | ガス切れ
| ガスは出るが薬液がでない。 | 噴射ガン | １－ | 6 | 使用後にガンの空吹きをしないと、使用薬剤によっては凝固し薬液が出なくなる事があります。 | 別紙のようにして掃除をして下さい。 | ガン分解ガン組立 | Ｄ－Ｄ－ | １ ２ | 噴射ガン
|  |  | １－ | 7 | 引き金をゆるく引いてませんか。ぐっと一杯引いて下さい。 | 二段式になっていますので一杯引いて下さい。 | － |  |  | 操作ミス
[6 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 2/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| ガンのストッパ－がきかない。 | 噴射ガン | １－ | 8 | 止めネジがない。又はネジが折れている。 | ネジが無いのであれば、部品として送ります。破損の場合は修理となりますので、ガンを送って下さい。 | － |  |  | 噴射ガン
| 加温器からシューと音がする。 | 加温器 | ２－ | 1 | 加温器よりガスが漏れていると思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 噴射しているとガスボンベのガスの出口付近に白く霜が付いてくる。 | 加温器 | ２－ | 2 | 電源が入っていない。又は加温器の温度が上がっていないと思われる。 | 電源を入れた後、２分間待って、加温器を加熱してから、使用して下さい。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ２－ | 3 | 加温器を加温しても霜が付く場合は電気系統の故障と思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
| 電気スイッチを入れても電源ランプが点かない。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | 1 | コンセントに電気が来ていますか。 | コンセントの電源を確かめて下さい。 | － |  |  | 電源断
|  |  | ３－ | 2 | 電気系統を点検して下さい。 | 別紙の手順で確かめ、故障の場合は本機をメ－カ－迄送って下さい。 | 電気確認 | Ｆ－ | １ | 電線断線
| 電線を引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | ３－ | ３ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | コードリールの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｂ－Ｂ－ | １ ２ | コ－ドリ－ル
| ホ－スを引き出しても、止まらずに戻ってしまう。 | ﾎ-ｽﾘ-ﾙ | ４－ | １ | リ－ル内のストッパ－が擦り減ったと思われます。 | ホースリールの交換修理が必要。リールを外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済みリールを送りますので、取替えて下さい。 | 取外し 取付け | Ｃ－Ｃ－ | １ ２ | ホ－スリ－ル
[6 empty] | (Ver. 2000. 8. 1) |  |  |  | Ｐ. 3/3
| 現 象 | 現象機器 | 原因 | No | 原 因 | 処 置 | 別紙No |  |  | 故障機器
| 使用していないのに圧力計の針が０の位置に戻らない。 | 圧力計 | ５－ | ０ | 使用終了後、ボンベの元コックを閉じていない。または、ホースリール内の残ガスをガス抜きしていない。 | 使用後は、ボンベの元コックを閉じ、ガンの引き金を軽く引いて、ホースリール内の残ガスを抜いて下さい。機器が長持ちします。 | － |  |  | 操作ミス
|  |  | ５－ | 1 | 圧力計の故障と思われます。 | 圧力計の交換修理が必要。圧力計を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み圧力計を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ｅ－Ｅ－ | １ ２ | 圧力メ－タ－
| 使用しているのに圧力計の針が０のまま。 | 圧力計 | ５－ | ２ | ボンベの元コックを開いていない。又は炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。 ガス残量はボンベを体重計に乗せて計ります。 | － |  |  | ガス切れ
ガス残量 ＝ 計った重量 － ボンベの重量 (例えば W１５．０とボンベに刻印されています)
|  |  | ５－ | ３ | 加温器の調節弁不良か、異物が入り詰まっているものと思われます。 | 加温器の交換修理が必要。加温器を外し、メ－カ－迄送ってください。事前に連絡いただければ、先に検査済み加温器を送りますので、取替て下さい。 | 取外し 取付け | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器

## 故障元文書
《 ＳＮＭ－Ⅱ 故障発見 一覧表 》
現象機器 | 現 象 |  |  |  | 原 因 | 処 置 | 別紙ＮO. |  |  | 故障機器
噴射ガン | 噴射ガンからガスが出ない。 | 原因 | １－ | 1 | ガスボンベにガスが入っていますか。 | ガスボンベの残量を確かめて空であれば取替えて下さい。（体重計に乗せて、総重量からボンベの重量(W・Ｋ)を引く） |  | －
噴射ガン | 噴射ガンからガスが出ない。 | 原因 | １－ | 2 | ホ－スが折れ曲がった状態で収納されていませんか。 | ホ－スを全部引き出して試して下さい。
噴射ガン | 噴射ガンからガスが出ない。 | 原因 | １－ | 3 | 加温器内調整弁の故障か、異物が入り詰まって噴射出来ないと思われます。 | 加温器をはずし、メ－カ－迄送ってください、修理し返送いたします。 | 別紙 | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
噴射ガン | ガスの出が弱い、または強すぎる。 | 原因 | １－ | 4 | 噴射時の圧力が０．４５～０．５５ＭＰａになるように調整して下さい。（標準は０．５ＭＰａ） | （別紙の通り調整してみて下さい。） | 別紙 | G－ | 1
噴射ガン | 噴射していると圧力が下がってくる。 | 原因 | １－ | 5 | 炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ガスボンベの残量が少なくなっていると思われます、ボンベを取り替えて見て下さい。
噴射ガン | ガスは出るが薬液がでない。 | 原因 | １－ | 6 | 使用後に空吹きをしないで収納すると、使用薬剤によっては凝固し薬液が出なくなる事があります。 | 別紙のようにして掃除をして下さい。 | 別紙 | Ｄ－Ｄ－ | １ ２ | 噴射ガン
噴射ガン | ガスは出るが薬液がでない。 | 原因 | １－ | 7 | 引き金を一杯引いて下さい。 | 二段式になっていますので一杯引いて下さい。
噴射ガン | ガンのストッパ－がきかない。 | 原因 | １－ | 8 | 止めネジがない。 | メ－カ－に連絡下されば部品として送らせていただきます。
加温器 | 加温器から音がする。 | 原因 | ２－ | 1 | 加温器よりガスが漏れていると思われます。 | 加温器の修理交換の必要があると思われます。加温器をはずしﾒ-ｶ-まで送って下さい。 | 別紙 | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
加温器 | 噴射しているとｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞのガスの出口付近が白く霜が付いてくる。 | 原因 | ２－ | 2 | 加温器の温度が上がっていないと思われる。 | 加温器の加温をしましたか。（加温時間２分）
加温器 | 噴射しているとガスボンベのガスの出口付近が白く霜が付いてくる。 | 原因 | ２－ | 3 | 加温器を加温しても霜が付く場合は電気系統の故障と思われます。 | 加温器を取り外しメ－カ－まで送って下さい。 | 別紙 | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器
ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | 電気スイッチを入れても電源ランプが点かない。 | 原因 | ３－ | 1 | コンセントに電気が来ていますか。 | コンセントの電源を確かめて下さい。
ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | 電気スイッチを入れても電源ランプが点かない。 | 原因 | ３－ | 2 | 電気系統を点検して下さい。 | 別紙の手順で確かめて下さい。故障の場合は本機をメ－カ－迄送って下さい。 | 別紙 | Ｆ－ | １
ｺ-ﾄﾞﾘ-ﾙ | コ－ドリ－ル、電線を引き出しても戻ってしまう。 | 原因 | ３－ | ３ | リ－ル内のストッパ－の故障と思われます。 | 別紙の通り取り外し、メ－カ－まで送って下さい、修理し返送いたします。 | 別紙 | Ｂ－Ｂ－ | １ ２ | コ－ドリ－ル
ﾎ-ｽﾘ-ﾙ | ホ－スリ－ル、ホ－スを引き出しても戻ってしまう。 | 原因 | ４－ | １ | リ－ル内のストッパ－の故障と思われます。 | 別紙の通り取り外し、メ－カ－まで送って下さい、修理し返送いたします。 | 別紙 | Ｃ－Ｃ－ | １ ２ | ホ－スリ－ル
圧力メ－タ－ | 圧力メ－タ－が０の位置に戻らない。 | 原因 | ５－ | 1 | 圧力計の故障と思われます。 | 別紙の通り取り外しメ－カ－まで送って下さい、修理し返送いたします。 | 別紙 | Ｅ－Ｅ－ | １ ２ | 圧力メ－タ－
圧力メ－タ－ | 圧力メ－タ－が上らない。 | 原因 | ５－ | ２ | 炭酸ガスボンベのガス切れ。 | ボンベにガスがありますか。お確かめ下さい。
圧力メ－タ－ | 圧力メ－タ－が上らない。 | 原因 | ５－ | ３ | 加温器の調節弁不良か、異物が入り詰まっているものと思われます。 | 別紙の通り取り外しメ－カ－まで送って下さい、修理し返送いたします。 | 別紙 | Ａ－Ａ－ | 1 ２ | 加温器